- 采购内容：血氧饱和度监测仪

- 采购要求：

| 名称 | 技术要求 | 预计采购数量 | 供应商资格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 血氧饱和度监测仪 | 一、参数配置：血氧饱和度（SpO2）＋脉率（PR）；适用于新生儿到成人等各个年龄阶段。 二、血氧饱和度 1.测量范围：0-100% 2.分辨率：1% 3.准确度：±2% （70-100%，非运动状态） ， ±3%（70-100%，运动状态） 测量范围：20-300bpm 三、脉率 1.测量范围：20-285bmp 2.分辨率：1bmp 准确度：±3bpm（非运动状态）；±5bpm（运动状态） 四、数据 1.工作模式：监护和点测； 2.显示方式：掌式，带大尺寸显示屏，数字显示，并可实时显示数值和波形； 3.具有趋势回顾功能； 4.存储容量：≥300小时，≥100组病人ID； 5.支持病人监护数据导出； 6.电池续航≥36小时，可升级为内置可充电锂电池+充电装置； 7.具有三级声光报警功能，报警上下限可调； 8.抗运动干扰和弱灌注测量； | 3台 | 1、在中国境内注册，具有独立法人资格并满足询价要求供货能力的供应商； 2、供应商须具备有效期内的营业执照、医疗器械经营许可证或备案凭证； 3、本项目不接受同一供应商多个方案报价，不接受联合体报价； 4、成交公司需提供加盖公章的营业执照、医疗器械经营许可证、医疗器械生产许可证、医疗器械注册证。 5、控制总价9000.00元，超过控制总价视为无效报价。质保期2年。 |

三、供应商注意事项：

1.供应商提供纸质报价单一份（必须密封现场递交），报价单提交后不予退还。（本次采购不接受同一供应商多个方案报价及联合体报价）

2.响应文件递交截止时间： 2022年07月29日14:30

3.采购会议时间：         2022年07月29日14:30

4.采购会议地点：         寿光市中医医院设备科

5.联系人: 董女士（电话：13562635239）

张先生（电话：17865621532）

- 6.本次采购采用现场唱标的形式，均以人民币报价，一轮报价，报价金额应包含设备供货（包装运输、装卸、设备就位）、安装调试、培训、各种辅助材料、税费、设备质保、服务人员差旅、检测检验、设备售后服务承诺范围内的服务等所有费用。

*7.评审原则：符合采购需求、质量服务相等且报价最低。

报价单

| 序号 | 采购项目 | 规格型号及 技术参数 | 计量 单位 | 采购 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血氧饱和度监测仪 |  |  |  |  |  | 2年 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注:

公司名称：(盖章)

法人或授权代表：

联系电话：

日期：